湖北天勤鑫圣生物科技有限公司文件

Document of Hubei Topgene Xinsheng Biotechnology Co.,Ltd

TQXS-SOP-GEN-013

计算机化系统验证管理

保密等级：机密

版本/版次：1.3

文件修订履历表

| 版本 | 修订说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 无。 | 2022.08.17 |
| 1.1 | 修订公司Logo及公司英文名称。 | 2022.10.14 |
| 1.2 | 修订计算机化系统验证流程。 | 2022.12.09 |
| 1.3 | 修订计算机化系统清单内容和系统所有人任命书适用范围 |  |

1 目的

为规范与指导本机构计算机化系统的生命周期管理，统一验证程序和标准，而制订本SOP。

2 适用范围及人员职责

本SOP适用于本机构所有计算机化系统的全生命周期活动，特别是验证活动。

机构负责人、系统所有者、系统管理员、仪器设备负责人、验证团队（验证负责人、验证专员）和机构仪器设备管理员应当理解、掌握并遵守本SOP。

系统所有者：是计算机化系统的发起人和主要倡导者，对系统的使用肩负第一责任，对系统相关的所有事项进行审核和监督管理，确保计算机化系统根据GLP原则使用和维护且保持验证状态。

系统管理员：具体履行系统功能的管理和维护，确保系统在验证状态下正常运转，确保系统数据的安全。

验证负责人：指在具体的某一个验证项目中承担主要验证责任的人员，将带领验证团队按照计划完成验证目标，对验证的进行承担总体责任。

详细的职责描述参见附件1。

3 用语说明

计算机化系统：指由计算机控制的一组硬件与软件，共同执行一个或者一组特定的功能。本机构的计算机化系统包括：毒理学实验信息管理系统、实验动物设施环境监测系统、机构信息平台系统，也包括计算机化的检测仪器，如流式细胞仪、生化分析仪等。

计算机化系统验证：通过检查、确认、提供的客观证据证实计算机化系统符合用户需要和预期用途，并且在生命周期内始终能满足所有需要。

4  正文

- 系统初始风险评估

在计算机化系统购买或开发之前，首先由系统使用和管理部门负责人组织团队进行初始风险评估，初步判断系统分类、是否GLP相关、是否使用电子记录作为原始记录等信息，并将评估结果记录在计算机化系统初始风险评估表(TQXS-FORM-GEN-013-A)中。

- 系统GLP相关性判断

在判断系统是否与GLP相关时应该至少考虑以下问题：

- 系统是否会生产，处理和保存用于提交监管机构审阅的数据。

- 系统是否涉及环境控制流程（例：温度，湿度，光照）中用于GLP试验的检测系统，检测项目或标本。

- 系统是否为供GLP监管机构检查流程的一部分。（例：SOPs和培训记录的电子文档管理系统）

如果以上任何一项问题的答案为是，则系统与GLP相关并需要被确认或验证。

- 系统分类

计算机化系统的分类依据及验证要求请参考表1：

表1计算机化系统分类

| A类：豁免系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定义 | 1. 无需校准功能； 2. 架构/层状软件。 |
|  | 列举 | 1. 照相机，摄像机，清洗机，微波设备等； 2. 操作系统（如Windows，Linux，Unix等），网络软件，安全防护软件（杀毒软件，防火墙），应用软件（如Word，Excel等），数据库软件（如Oracle， Access等）。 |
|  | 操作 | 无 |
|  | 记录 | 系统列表 |
| B类：简单计算机化系统 |  |  |
|  | 定义 | 1. 部分测量仪器； 2. 限制定制软件。 |
|  | 列举 | 测量仪，氧化装置，滴定处理器，温湿度计，电子天平，薄层色谱分析仪，尿液分析仪等。 |
|  | 操作 | 确认（参照仪器设备的确认SOP TQXS-SOP-EQU-003） |
|  | 记录 | - 初始风险评估 - 校验或计量或确认 - 系统SOPs（使用，维护） - 使用和维护（参照仪器设备生命周期管理SOP（TQXS-SOP-EQU-004）） - 用户培训 |
| C类：复杂计算机化系统 |  |  |
|  | 定义 | 1. 扩展功能软件； 2. 扩展定制软件。 |
|  | 列举 | LIMS，自动化样本处理系统，液相色谱仪（LC，HPLC），气相色谱仪（GC）包括自动进样器和检测系统（UV，VIS，IR，MS，NMR，放射性或荧光监控等），生物分析仪，ECG等。 |
|  | 操作 | 验证 |
|  | 记录 | - 用户需求分析 - 初始风险评估 - 验证计划 - 验证原始数据 - 验证报告 - 系统描述 - 使用日志/变更控制日志文件 - 系统SOPs（使用，维护） - 用户培训 |

- 是否使用电子数据作为原始数据

在判断系统是否可以使用电子数据作为原始数据时应该至少考虑以下问题：

- 系统是否支持电子签名。

- 系统是否支持稽查轨迹。

如以上两条中任意一条的答案为否，则不能使用电子记录作为原始记录。

- 系统所有者任命

判断为C类的计算机化系统由机构负责人任命系统所有者，签署《系统所有者任命书》，明确该计算机化系统的责任人，全面负责指导系统管理的工作。判断为B类的计算机化系统，如果为仪器设备，则由被指派的仪器设备责任人担任系统所有者，不再另外签署任命书；如果不是仪器设备，则需要由系统所属部门的部门负责人任命系统所有者，签署《系统所有者任命书》。

- 系统采购或开发

经过初始风险评估后，基本确定需要购买或开发系统的需求，系统所有者或其指定的人员将需求提交采购，或者将需求提交开发人员进行开发。

- 供应商评估

如该计算机化系统的供应商之前未进行评估，可按照下面流程进行评估，以确保该供应商可以提供满足本机构业务流程需求，和适用的法规及行业指南的系统。

执行供应商评估时，应着重考虑以下内容：

- 供应商在业界的声誉；

- 供应商是否存在质量体系，确保开发系统时遵守IT行业的设计和编程规范；

- 供应商所开发的相同或类似软件的受欢迎程度和技术成熟度；

- 供应商所发售的或开发的相同或类似软件的设计开发记录（如果可用）；

- 供应商的工作人员的教育背景、工作履历和培训；

- 服务水平协议（SLA）的履行能力；

- 系统是否带有保障业务可持续性的设计，例如双机热备或其他冗余设计；

如果决定对无需进行供应商评估，申请人员需要提供书面的正当理由。

- 生命周期

计算机化系统生命周期方法是如图1显示的V字模型。

- 验证负责人任命

在验证系统之前，由机构负责人任命验证负责人，签署《验证负责人任命书》，明确该计算机化系统验证的责任人，全面负责指导系统验证的工作。

- 验证计划（VP）

验证负责人需制定验证计划，用于定义将要执行的基于风险的验证活动、相关责任人及预期交付成果。该计划在正式的验证活动开始前应当得到机构负责人的批准。验证计划应当包含，但不限于以下内容：

- 系统的使用目的；

- 验证范围：范围内和范围外；

- 角色和职责；

- 验证参与人员培训；

- 系统所需经历的验证阶段；

- 所需要的验证交付（如无法提供某些验证交付，其理由也可以在VP里描述）；

- 记录保留：需要保留的验证交付；

- 用户需求规范（URS）

用户在用户需求规范（URS）中正式编译所有需求。这些用户需求包含系统的科学、业务、监管、安全、性能和质量等方面。在定义用户需求规范的过程中，有必要区分基本需求和期望需求。基本要求应明确且可测试。用户需求是性能确认（PQ）有时也称，为用户验收测试（UAT）的基础。起草URS（适用时）应当包含，但不局限于：

- 为实现业务流程，系统应当具备的功能需求，如数据采集、数据分析等；

- 安全需求，如稽查轨迹，账户密码复杂度等；

- 电子记录，电子签名（如有）合规需求，如符合FDA part11要求等；

- 个人隐私保护需求（如有），如指纹、人脸识别要求等；

- 功能规范（FS）

在用户定制系统中，供应商（和用户合作，如果合适）将用户需求分析转化为功能规范。但是，如果用户希望购买已有产品，其功能规范已经被供应商预定义，因此用户应该将该产品提供的功能与用户需求进行对比以确定该产品是否原则上满足用户的需求。

- 设计配置规范（DCS）

系统设计配置规范（DCS）定义所有可能的系统组件：硬件、设备、软件、操作系统和网络组件。所有为计算机系统专门开发的组件应该在模块设计中被进一步定义。

- 模块设计/开发/测试（若用户有需求）

单个模块的模块设计、开发和测试的定义应该由开发者和/或供应商执行。所以用户不需要直接参与其中，但是应该进行供应商审查等以确保该系统是根据普遍接受的标准来开发的。

- 功能风险评估（FRA）

功能规范的风险评估，显示计算机化系统中有预定用途的哪些功能是必须的和重要的。每项功能的OQ测试程度取决于功能风险评估结果。

- 测试计划（TP）

验证负责人基于用户需求规范、功能规范、系统设计配置规范（如果涉及）制作测试计划。测试计划可以作为验证计划的一部分，也可以单独成文。测试计划应当包含，但不限于以下内容：

- 测试目的；

- 测试范围；

- 测试人员角色和职责；

- 测试流程和记录方法；

- 测试偏差处理方法；

6）测试结果的记录和批准；

- 安装确认（IQ）

安装确认（或者安装记录）是基于系统设计配置规范，它表明系统已经正确安装在用户环境中，并且所有组件都可以运行。如适用，安装确认可以由供应商和用户合作执行。

- 运行确认（OQ）

运行确认的目的是证明所有需要的有特定目的的功能在用户环境中可用且运行可靠。OQ测试脚本可由供应商提供，在用户现场执行并由用户审核。根据这些审核，可能由用户和/或供应商生成和执行额外的测试脚本，以保证对所有重要功能进行足够的测试。

- 性能验证（PQ）

性能确认，包括用户接受测试（UAT）的目的是为了证明计算机化系统在用户环境中符合用户需求分析定义的预期目的。PQ阶段应该测试的用户需求应该包括日常系统使用的整体用途。

- 验证执行

（1）验证团队按照测试计划进行操作，及时、真实、完整地填写记录，并签名确认。

（2）测试脚本需有明确的验证操作执行人和审核人，记录验证测试执行时的真实情况和结果（如截图、日志文件或打印件），错误日志记录应和测试结果记录一样。

（3）某阶段测试完成后，以测试报告的形式对测试情况进行总结。对于实际测试结果与预期结果之间的差异要进行记录、分析和评估；对于可能的异常或偏离的发生，需要参照偏离进行处理。

（4）QA应审核验证记录。

- 验证阶段的变更控制与偏差

变更控制和偏差管理过程应从确认过程开始就已经到位。在系统开发和验证期间的变更控制应与在系统运行期间的变更控制区分开来。验证文档应包括变更控制记录（如果适用）和在验证过程中观察到的所有偏差的报告。

- SOP的起草、使用与管理

对于C类计算机化系统，SOP应在系统放行前生效。

- 验证追踪矩阵

在用户需求、系统规格和验证测试之间应当建立追溯关系，确保所有需求都得到满足，并且经过测试。验证执行后，完成用户需求追踪列表，由验证负责人确认签字。妥善保存好测试结果。

- 验证总结报告

在所有验证操作执行完毕，并且所有验证记录经过审核后，由验证负责人汇总操作中发现的问题（如偏离），应将该问题及其影响和解决方案在验证报告中阐述制作验证报告，收集整理验证记录，并对所验证的计算机化系统进行综合评价。验证报告内容可以参考以下内容：

（1）验证目的

（2）验证范围

（3）验证团队及职责

（4）验证系统的描述

（5）验证的方法和偏离处理方法

（6）验证测试的结果及与预期结果的偏离

（7）过程中产生的任何讨论和结论（比如：系统局限性等）

（8）验证总结

- 系统发布

验证完成并符合要求后，通过机构负责人、系统所有者签署系统发布文件的形式发布系统。系统所有者签署《系统管理员任命书》任命系统管理员，由后者负责系统的运行、维护和管理。

如果以计算机化系统产生的电子数据要作为原始数据，需验证完成电子签名和稽查轨迹，并由机构负责人签署《电子数据作为原始数据的声明》。

- 变更控制

在实际使用过程中，系统的任何变更都需以受控的方式执行以维持其验证状态SOP（TQXS-SOP-GEN-059）。

- 系统退役

在生产使用终止后，系统应该正式退役。退役流程参照计算机化系统退役 SOP （TQXS-SOP-GEN-017）

- 系统工作的交接

如果系统所有者或系统管理员发生变化时，需进行系统的工作交接。交接内容主要如下：

（1）原责任人填写一份交接表（TQXS-FORM-GEN-009-C），把需要移交的所有相关资料列出，新责任人逐项确认并签字；

（2）重新签署《系统管理员任命书》或《系统所有者任命书》，接替原系统管理员或原系统所有者工作。

（3）重新签订工作职责（如涉及部门变化）；

- 系统清单

本机构应保存与GLP相关的计算机化系统及其功能的最新清单，该列表应涵盖所有与GLP相关的B类和C类计算机化系统。该清单中应至少包括：

- 系统名称和编号；

- 系统类别、系统版本号和系统功能简述；

- 系统释放日期和运行状态；

- 系统所有者、系统管理员名称；

- 上一次定期审查时间（如该软件是第一次验证完成后，还未到定期审查时间，可记录第一次软件验证完成时间）；

- 下一次定期审查时间；

系统编号的方法参见仪器设备的标识SOP（TQXS-SOP-EQU-005）

该清单应由仪器设备管理员及时更新维护，记录于表格（TQXS-FORM-GEN-009-B）中，必要时打印，由仪器设备管理员签字确认，机构负责人签字复核。

- 文档的管理

验证过程中产生的所有验证相关文档、系统相关角色的任命书（系统所有者任命书、验证负责人任命书、系统管理员任命书）、计算机化系统工作交接表（TQXS-FORM-GEN-009-C）、系统运行阶段生成的文档（故障记录、变更记录、风险评估表等），均由系统管理员统一保管，按照档案管理SOP（TQXS-SOP-GEN-010）要求归档。

为了方便现场查阅与应对检查，系统管理员可保存有关文件的复印件，如任命书复印件、系统正式启用申请复印件等。

5  记录表格

5.1  TQXS-FORM-GEN-009-C 计算机化系统工作交接表；

5.2  TQXS-FORM-GEN-013-A 计算机化系统初始风险评估表；

5.3  TQXS-FORM-GEN-009-B 计算机化系统清单；

6  参考文献

[1] OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring No. 10: GLP Consensus Document. The Application of the Principles of GLP to Computerized Systems. Environment Monograph No. 116; Environment Directorate, OECD, Paris, 1995.

[2] GLP Guidelines for the Validation of Computerized Systems: Working Group on Information Technology (AGIT), Release Date: 14 December 2007, Version 02.

[3] 原国家食品药品监督管理总局. 药物非临床研究质量管理规范. 2017.

[4] GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) Version 5

7 附件

7.1 附件1 计算机化系统验证文档合规基准

| 阶段 | 文档 | 责任人 | 职责 | 签署 | 描述 | 文件编号举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划阶段 | 用户需求规范 | 关键用户 | 起草 | 必要 | 用户需求规范描述了系统运行的所有流程，涵盖了业务操作、技术以及法规方面，还包括影响合规性的电子数据。 | URS-2022003 |
|  |  | 验证专员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统所有者 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 验证计划 | 验证负责人 | 起草 | 必要 | 验证计划用于定义将要执行的基于风险的验证活动、相关责任人及预期交付成果。 | VP-2022003 |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 机构负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 功能规范 | 验证专员 | 起草 | 必要 | 功能规范依据用户需求规范描述了系统能够提供的业务功能、流程、数据管理、合规功能。 | FS-2022003 |
|  |  | 关键用户 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 配置设计规范 | 验证专员 | 起草 | 必要 | 配置设计规范描述了计算机的架构、硬件、软件及相应设备组件，明确系统部署和配置的方式，还包含安全及用户配置。 | CDS-2022003 |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 功能风险评估 | 验证专员 | 起草 | 必要 | 功能风险评估描述了潜在影响系统功能的风险。针对每一个可能出现的状况，对其中负面情况的严重性和可能性进行评估，且明确改正（或缓解）措施。 | FRA-2022003 |
|  |  | 关键用户 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 测试计划 | 验证专员 | 起草 | 必要 | 测试计划定义了系统验证中需要执行的方法、策略、文件和规程。测试的深度和严格程度应基于系统的风险等级及该系统的影响。 | TP-2022003 |
|  |  | 关键用户 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
| 执行阶段 | 安装确认 | 测试人 | 起草 | 必要 | 安装确认文件用于确认系统已按照先前规范中定义进行安装。此文件确认了配置设计规范中描述的固定配置基线。此后配置的所有变更均需依据变更控制流程进行。 | IQ-01-2022003 IQ-02-2022003 … |
|  |  | 审核人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 运行确认 | 测试人 | 起草 | 必要 | 运行确认文件用于确认系统操作在特定阶段可按照先前编写并审批的规范进行。OQ活动需在IQ方案执行并无偏差或偏差已关闭后方可执行。 | OQ-01-2022003 OQ-02-2022003 … |
|  |  | 审核人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 性能确认 | 测试人 | 起草 | 必要 | 性能确认文件确认系统按照先前编写并批准的规范进行流程执行的能力，其预期用途囊括了业务流程及操作环境流程。PQ需在IQ/OQ执行并无偏差或偏差已关闭后方可执行。 | PQ-01-2022003 PQ-02-2022003 … |
|  |  | 审核人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
| 报告阶段 | 追溯矩阵 | 验证专员 | 起草 | 必要 | 追溯矩阵确认规范和测试文件的相关性链接及其范围。 | VTM-2022003 |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 验证负责人 | 批准 | 必要 |  |  |
|  | 验证总结报告 | 验证负责人 | 起草 | 必要 | 验证报告中总结了验证流程被正确执行且完成，包括偏差、未确认项及后续行动。报告会对验证状态进行总结，并表明其可以放行使用。验证报告还包含索引以检索所有验证阶段编写的验证文件。 | VSR-2022003 |
|  |  | 关键用户 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 系统管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | IT管理员 | 审核 | 可选 |  |  |
|  |  | 质量保证人 | 审核 | 必要 |  |  |
|  |  | 机构负责人 | 批准 | 必要 |  |  |